Техническая спецификация

NB! 12-канальный телеметрический электрокардиограф (Телекардиограф KZM-01)- разработанный и запатентованный в РК продукт с отечественным сервером на АО «Казахтелеком».

Наши преимущества:

1. Автодиагностика есть не зависимо от интернета.

2. Результат с Заключением врача, с графиком ЭКГ, цифрами АВТОМАТИЧЕСКИ попадает в ЭПЗ, ДамуМед, МИС Надежда. Можно вкл в любую МИС.

3. Работает круглосуточная онлайн-расшифровка ЭКГ сертифицированными врачами кардиологами функционалистами. Если свой врач в мед. организации обучаем вашего врача, даём логин пароль, и он читает все ЭКГ.

4. Базы данных нашего сервера структурированы, что даёт возможность создать свою сеть телеметрической ЭКГ-диагностики: ЦРБ_СВА_ФАПы и все виды ЭКГ видны и читает один врач онлайн.

5. На ИИН пациента накапливаются все ЭКГ данного пациента.

6. Можно сравнить ЭКГ разных дат этого пациента их наложением друг на друга.

7. ЭКГ можно сохранить в электронном виде и можно распечатать на любом принтере в любое время на бумаге А4. Нет затрат на термобумагу

8. ЭКГ можно передать СМС самому пациенту, есть возможность отправки по WhatsApp.

9. Используются съёмные стандартные ЭКГ кабель пациента, нет необходимости ремонтировать весь кардиограф.

10. Любая замена, ремонт идёт бесплатно в течение 3 лет.

11. Пациент сам может записать ЭКГ и отправить лечащему врачу.

12. Мы даём бесплатные обновления ПО, ведём интеграцию с любыми МИС, Смарт Бридж, ЕГОВ.

| № п/п |  | Критерии |  | Описание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Наименование медицинской техники (далее МТ) |  |  |  | Телекардиограф KZM-01 |  |  |  |  |
| 2 |  | Требования к комплектации | № п/п | Наименование медицинских изделий Т С О (д а л е е – М И ) (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) |  | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая Характеристика комплектующего к МТ |  |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 12-канальный электрокардиограф с интернет телеметрией |  | Предназначен для синхронной регистрации электрокардиограммы (ЭКГ) пациента в 12-ти общепринятых отведениях (I, II, и III - стандартные, aVR, aVL и aVF - усиленные по Гольдбергеру, с V1 по V6 - грудные по Вильсону). Функцию телеметрии ЭКГ обеспечивает программное обеспечение «Sapa TeleMed». Универсальность телекардиографа обеспечивает и передача ЭКГ-данных двумя способами: беспроводным – по Bluetooth и USB-кабелю. Интеграция с КМИС «ДамуМед» обеспечивает автоматическое попадание Направления на ЭКГ с КМИС «ДамуМед» в программу телеметрии «Sapa TeleMed». ЭКГ с Заключением врача автоматически попадает в Электронный паспорт здоровья с графиком, цифрами. Печатать ЭКГ на любом принтере на бумаге А4. Три режима записи ЭКГ: 10 , 20 и 60 сек в режиме реал-тайм. Телекардиограф работает с программным обеспечением как по интернету, так и в локальном режиме без интернета, регистрируя любое количество ЭКГ с моментальной автодиагностикой, с подсчетом всех параметров ЭКГ. Индикация нарушения контактов электродов c кожей. Автодиагностику можно рассматривать как предварительное и нельзя сохранить. Право составления и сохранения заключения ЭКГ предоставлено только авторизованному в системе сертифицированному врачу с указанием его ФИО. Может быть записано и сохранено неограниченное количество ЭКГ. «Облачный» сервер размещён на платформе АО «Казактелеком». В целях обеспечения прав пациента и конфиденциальности личной медицинской информации пациента в телекардиографе обеспечено: 1.Соблюдение требования информационной безопасности подтверждено сертификатом аккредитации ГТС на ИБ. 2.ЭКГ, записанные на телекардиограф, сохраненные в электронном варианте, не могут быть удалены, скорректированы, с целью защиты прав пациента Технические характеристики: Технические характеристики устройства: - Частота дискретизации входного непрерывного сигнала – 500 Гц; - Число разрядов аналого-цифрового преобразователя – 24; - Полное входное сопротивление на частоте 10 Гц – не менее 500 МОм; - Коэффициент ослабления синфазных сигналов – не менее 200000; - Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу – не более 1 мкВ; - Разрешающая способность (цена младшего разряда) - 0,1 мкВ - Диапазон входных сигналов - 0,001 – 50 мВ; - Дрейф базовой линии не более 0,5мВ; - Постоянный ток в цепи пациента – не более 0,01 мкА; - Максимальная синфазная постоянная составляющая до 0,3 В; - Коэффициент взаимовлияния между каналами на частоте 50Гц – не более 0,01%; - Частотный диапазон 0...200 Гц; - Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазонах частот 0,1...100 Гц не более 1%; - Связь с компьютером – по беспроводному каналу связи BLUETOOTH V4.2 Compliant-V2.0EDR и USB 2.0 – HID и USB 2.0 – MSD; - Объем хранимой информации - в соответствии со стандартом FAT32; - Источник питания – встроенная аккумуляторная батарея; - Зарядка встроенного аккумулятора по интерфейсу USB; - Масса с элементами питания – не более 0,135 кг. |  | 2 |  |  |
|  |  | 2 | Программное обеспечение «Sapa TeleMed» Системы телеметрии ЭКГ | Версия 5.1.12.1 для ОС Windows Функцию телеметрии ЭКГ обеспечивает программное обеспечение «Sapa TeleMed» ОС «Windows» |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Программное обеспечение «Sapa TeleMed» Системы телеметрии ЭКГ | Версия 7.2 для ОС Android Функцию телеметрии ЭКГ обеспечивает программное обеспечение «Sapa TeleMed» мобильное приложение на ОС Андроид для смартфона/планшета |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Кабель пациента для ЭКГ универсальный 10-штекерный для многоразовых электродов / | Кабель пациента на 10 штекеров (диаметр 4 мм). Кабели пациентов предназначаются для передачи электрических импульсов от электродов к электрокардиографам. Рассчитаны до 10 электродов. 4 электрода подключаются к конечностям человека с помощью прищепок, еще 6 – к грудной клетке с помощью присосок. Согласно стандарту, каждый из этих 10 электродов имеет свой цвет и маркировку. ЭКГ-кабель с 10 проводами оборудован специальными коннекторами, чтобы использоваться с различными типами электрокардиографов. |  | 2 шт |  |  |  |
|  |  | 5 | Комплект многоразовых электродов ЭКГ - 10 штук: 4 электрода на конечности в виде клипс, 6 грудных электродов в виде вакуумных присосок | Комплект многоразовых электродов ЭКГ -10 шт (4 электрода на конечности в виде клипс, 6 грудных электродов-вакуумных присосок). Электроды для грудных отведений с неметаллическим контактом, покрытым Ag/AgCl. Комплект 4 шт. Длина 140 мм Под штекер 3/4 м. Электрод присоска для ЭКГ (для взрослых) универсальный диаметром 24мм. |  | 2 шт |  |  |  |
|  |  | 6 | USB – кабель для коннекта с ПК/ноутбуком/планшетом/ смартфоном и зарядки аккумулятора телекардиографа | USB –кабель сихнронизирует и дает заряд аккумлятора на устройство, служит для коннекта телекардиографа с компьютером/ноутбуком. Длина кабеля 2 м рабочие напрежения 4.8-5.5В. скорость передачи данных до 480 Мбит/сек. Материал PVC. Совместимость устройство с разьемом micro USB. |  | 2 шт |  |  |  |
|  |  | 7 | Комплект эксплуатационной документации | Паспорт телекардиографа, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации на каз. и рус языках,Сертификат поверки кардиографа |  | 2 шт |  |  |  |
|  |  | 8 | Смартфон\Планшет | Техническая спецификация и технические характеристики планшетов/смартфонов, входящих в комплектацию телекардиографа указываются в техпаспорте производителя. Критически важными характеристиками планшета является ОС Android с 3G (сим-картой). Выбор модели осуществляется и с учётом веса и прочности корпуса, устойчивости к обработке дезинфицированными средствами, ударопрочной. На планшет устанавливается мобильное программное обеспечение «Сапа Телемед», на сим-карту загружается месячный тариф сотовой связи, который впоследствии централизованно пополняется продавцом аппарата. Сетевое зарядное устройство предназначено для зарядки совместимых устройств. В режиме быстрой зарядки аккумулятор устройства можно зарядить до 50% от полной ёмкости всего за полчаса (время может меняться в зависимости от условий зарядки и заряжаемого устройства). Кабель USB типа C для зарядки и передачи данных в комплекте. |  | 2 шт |  |  |  |
|  |  | 9 | Гель | Гель служит электропроводящей контактной средой для проведения ЭКГ |  | 2 шт |  |  |  |
|  |  | 10 | Сумка-укладка | Брендовая «Сапа Телемед» в виде дипломата, моющаяся ткань «жатка», стойкая к дезинфицированным средствам, температурным перепадам |  | 2 шт |  |  |  |
|  |  | 11 | Картонная коробка | Коробка необходима для хранения и транспортировки медицинской техники. Позволяет сохранить внешний вид и свойства. |  | 2 шт |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: температура: от +10 до +35 градусов С; влажность воздуха до 80% при t=+25С |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МИ | В соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МИ и место дислокации | Срок поставки МИ и место дислокации до 30 календарных дней с момента заключения договора. по указанному в договоре адресу в пункт назначения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в РК либо с привлечением третьих лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обучение | Обучение включено в стоимость |  |  |  |  |  |  |